- AS2294D双通道晶体管交流毫伏表的使用

图 交流毫伏表

交流毫伏表使用方法

（1）放置： 晶体管毫伏表使用时应垂直放置，待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。

（2）通电：加入测量信号，接通电源。为保证性能稳定，可预热10分钟后使用。

（3）选择合适量程：毫伏表开机后量程自动位于最大档，根据信号大小逐渐减小量程。为了减少测量误差，应使表头指针指在电表满刻度的1/3以上区域。

（4）读数：10V，1V，0.1V，10mV，1mV量程时，读数看表头中满刻度为10的表盘；当选30V，3V，0.3V，30mV，3mV量程时，读数看表头中满刻度为3的表盘。例如：当选用0.3V的挡位，读数时看满刻度为3的表盘，若此时指针指在1的位置上，则实际测量电压为有效值0.1V。

（5）异步工作方式：AS2294D毫伏表是由两个电压表组成的，因此在异步工作时是两个独立的电压表，也就是说可作为两台单独电压表使用，一般用于测量两个电压量程相差比较大的情况，如测量放大器增益，可用异步工作状态。

（6）同步工作方式：AS2294D晶体管毫伏表同步工作时，可由一个通道量程控制旋钮同时控制两个通道的量程，适用于立体声或者二路相同放大特性的放大器。

（7）放大输出功能：AS2294D晶体管毫伏表具有输出功能，因此可作为两个独立的放大器使用。

当300μV量程输入时，该仪器具有316倍的放大（即50dB）；

当1mV量程档时，具有100倍放大（即40dB）；

当3mV量程档时，具有31.6倍放大（即30dB）；

当10mV量程档时，具有10倍放大（即20dB）；

当30mV量程档时，具有3.16倍放大（即10dB）。

（8）浮置功能：

① 在音频信号传输中，有时需要平衡传输，此时测量其电平时，不能采用接地形式，需要浮置测量。

② 在测量BTL放大器时（如大功率BTL功放），输出两端任一端都不能接地，否则将会引起测量不准甚至烧坏功放，这时宜采用浮置方式测量。

③ 某些需要防止地线干扰的放大器或带有直流电压输出的端子及元器件二端电压的在线测试等均可采用浮置方式测量，以避免由于公共接地带来的干扰或短路。

（9）其他应用：由于该仪器具有宽的频带及高的灵敏度，因此可用于电源纹波的测量以及其他微弱信号的测量。

晶体管毫伏表是按正弦电压有效值刻度的，指示的为正弦波的有效值，若待测正弦信号是失真波形，其读数没有意义；若待测信号不是正弦波，则会引起很大误差。

晶体管毫伏表在小量程（小于1V）时，输入端不允许开路。毫伏表输入端开路时，由于外界感应信号的影响，指针可能超过量程偏转。为避免外界干扰电压进入仪表，造成指针碰弯、仪表损坏，不测量时，应调至较大量程（10V或以上）。

测量30V以上的电压时，需注意安全。所测交流电压中的直流分量不得大于100V。

接通电源及量程转换时，由于电容的放电过程，指针有所晃动，需待指针稳定后读取读数。

电平是表示功率、电压或电流等相对大小的量，指定某一电量的数值为标准值。被测量的数值与标准值之比的对数（乘以某常数），即为该电量的电平值。其单位为分贝，即

因为P=V2/R ，若在同一负载上，则

工程上规定600Ω电阻消耗1mW功率为功率的标准值，此时600Ω电阻两端电压为

0.775伏称为标准电压，也成为电压的零电平。由上式可知，任一电压值与标准电压相比，可求得这一电压的电平值。当电压大于标准值时，所得电平分贝数为正；当电压小于标准值时，对应的分贝值为负。

仪表中交流电压档按分贝值刻度时，即可直接读出被测电压的电平值。通常在仪表中，分贝刻度总是和电压的某一档相对应的，如DF2173B电压表的分贝刻度与1V档相对应，即在600Ω电阻上产生0.775V的电压时，对应的分贝刻度为0dB。若被测电压高于或低于该量程，需要对电平量程进行扩大，若被测电压扩大10倍为7.75V，则电平为+20dB(20lg7.75/0.775)；电压缩小3倍，被测电平为分贝标尺减去10dB。